## criteris mínims
Expendient: SJD 73/22 | LOT 3: SUBMINISTRAMENT DE NOU MONITORS MULTIPARAMÈTRICS PER LA UCI NEONATAL
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
CRITERIS MÍNIMS
Nota: en la columna "Requeriments" s'indica si és característica d'exclusió o criteri d'adjudicació amb el valor màxim; en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada; a la columna "Document", l'empresa indicarà el document aportat on es justifica degudament la dada demandada; i a la columna "Índex", l'empresa indicarà la pàgina i l'apartat del document aportat per a comprovació i justificació de les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Requeriments | Definició i disseny bàsic
| Definició | Si / No | Dada | Document | Índex
Exclusió | Sistema de monitorització a capçalera de box d'unitat de cures intensives neonatal per a: i) monitorització de paràmetres hemodinàmics del pacient i ii) monitorització de sistemes informàtics per a treball com a estació clínica amb accés al HIS, PACS, sistema departamental, etc.
Exclusió | El monitor per al seguiment de paràmetres hemodinàmics tindrà capacitat per a la mesura d'ECG, pressió arterial no invasiva, saturació d'oxigen, freqüència cardíaca, pressió arterial invasiva, temperatura, freqüència respiratòria, capnografia i oximetria cerebral (veure configuració mòduls al final de la fitxa).
MONITOR DE PARÀMETRES DEl PACIENT
Requeriments | 1.1-. Prestacions tècniques i funcionals
|  | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Pantalla principal de 19" TFT tàctil amb 12 traces simultànies a color, aproximadament
Exclusió | Tendències gràfiques i taules de paràmetres, com a mínim de les darreres 24 hores
Exclusió | Possibilitat de visualitzar, simultàniament i independentment, les corbes d'ECG i de pulsioximetria i els corresponents valors numèrics de cada paràmetre
Exclusió | Possibilitat de parametritzar la freqüència respiratòria amb corba i valor
Exclusió | Alarmes configurables i jerarquitzables de màxims i mínims per a tots els paràmetres
Exclusió | Memòria de paràmetres i gràfiques (indicar nombre d'hores)
Exclusió | Cada monitor ha d'incloure un mòdul de transport amb pantalla per garantir el monitoratge del pacient durant el seu transport. No implica la desconnexió de cap cable durant el transport i la tornada a la capçalera del llit del pacient dels paràmetres del monitor de transport.
Exclusió | Possibilitat de connectar mínim 5 mòduls específics de paràmetres concrets de forma simultània
Requeriments | 1.2-. Connectivitat
|  | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Connexió a la xarxa informàtica mitjançant RJ45 o wifi
Exclusió | Ús d’estàndards de comunicació basats en protocol TCP/IP
Exclusió | El monitor ha de complir el protocol de comunicacions HL7
Requeriments | 1.3-. Paràmetres i mesures
| ECG.ST | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Monitorització configurable amb 3 o 5 electrodes, com a mínim, seleccionats per l'usuari amb un rang de mesura mínim d'entre 30 i 250 batecs per minut aproximadament
Exclusió | Indicador de complex QRS visual i acústic, amb possibilitat de connexió/desconnexió i regulació de volum
PANI
Exclusió | Mesura de la pressió arterial sistòlica, diastòlica i mitja per via no invasiva
Exclusió | Lectura manual i automàtica, amb temporitzador configurable
SAO2
Exclusió | Mesurament amb tecnologia Nellcor
Exclusió | Valor numèrics de la saturació d'oxigen, ona pletismogràfica i freqüència cardíaca
Exclusió | Transductor de la saturació d'oxigen òptic i amb possibilitat de reutilitzable/rebutjable
Exclusió | Que es pugui integrar amb els sistemes de pulsioximetria Masimo. Possibilitat de poder veure les constants del Masimo en el monitor multiparamètric
FC
Exclusió | Error màxim de batecs per minut inferior al 5 % o 5 bpm
TEMPERATURA
Exclusió | Mòdul de temperatura amb 2 entrades
PAI
Exclusió | Mòdul de pressió amb 2 entrades
Exclusió | PAI sistòlica, diastòlica i mitjana.
Exclusió | Rang de lectura de 30 a 300 mmHg
CAPNOGRAFIA
Exclusió | Mòdul per la mesura no invasiva i monitorització de del diòxid de carboni CO2 a la via aèria.
Exclusió | Paràmetres visualitzats: corba CO2 i ETCO2
Exclusió | Tecnologia capaç de mesurar el flux de CO2 en pacients intubats i no intubats.
OXIMETRIA CEREBRAL
Exclusió | Monitorització de l'oximetria regional/ cerebral
Requeriments | 1.4-. Accessoris
|  | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Tots els sensors i cables necessaris per al funcionament complet de l'equip. Inclou el carregador de bateries, l'adaptador a la xarxa elèctrica i una sonda-pinça de dit
Exclusió | Maneguets de totes les mides (nounats, infantil, small adult, adult i big adult), sensor de dit i sonda de temperatura.
Exclusió | Bateria amb autonomia de 60 minuts mínim
Exclusió | Portamonitor articulat adaptable a l'ancoratge de la columna
Exclusió | Monitor de rèplica del monitor de capçalera del pacient que permeti treballar, visualitzar i controlar el monitor des de l'exterior del box.
ESTACIÓ CLÍNICA
Requeriments | 2.1-. Prestacions tècniques i funcionals
Exclusió | La mateixa pantalla ha de servir com a estació clínica
2.2 Connectivitat
Exclusió | Connexió a la xarxa informàtica mitjançant RJ45 o wifi
Exclusió | Ús d’estàndards de comunicació basats en protocol TCP/IP
Exclusió | El monitor ha de complir el protocol de comunicacions HL7
UNITATS TOTALS pel conjunt de l'oferta:
Exclusió | 9 unitats: monitor ECG, PANI, T, SAO2 amb tecnologia Nellcor, PAI, FC, FR, I CAPNOGRAFIA
Exclusió | 9 unitats: mòdul de SpO2 amb tecnologia Nellcor
Exclusió | 1 unitat: mòdul de Pressió Invasiva